设备清单

	名称
	品牌、规格、型号及相关要求
	数量
	预算单价

(元）
	合计（元）

	CPR模拟人（婴儿）
	详见参数表
	3
	600
	1800

	CPR模拟人（成人）
	半身普通模型，详见参数表
	2
	1800
	3600

	三角巾
	135*90*90cm 
	20
	10
	200

	固定夹板
	详见参数表
	6
	80
	480

	多功能颈托
	详见参数表
	2
	200
	400

	急救脊柱板
	详见参数表
	1
	200
	200

	AED
	详见参数表
	3
	5000
	15000

	合计
	21680


AED（自动体外除颤器）技术参数

1. 核心除颤参数

（1）除颤技术：双向波技术（低能量高效除颤），胸阻抗补偿范围0-300Ω，自动适配患者阻抗。

（2）能量输出：成人120-200J（多档自动调节），放电时间≤12ms。

（3）充电速度：最大能量充电时间≤10秒，快速衔接心肺复苏，不延误急救节奏。

2. 操作辅助参数

（1）引导功能：中文语音全程引导（含电极片粘贴、按压节奏提示），搭配LED视觉指示，零基础可操作。

（2） CPR辅助：内置≥100次/分钟按压节拍器，部分型号带按压深度反馈（5-6cm最优范围提示）。

（3）显示界面：LCD屏可视面积≥3.3cm×6.6cm，清晰显示心电波形、除颤次数、电池状态等关键信息。

 3. 续航与存储参数

（1） 电池性能：锂锰电池候机寿命≥5年，支持≥220次最大能量除颤，或≥13小时连续监护。

（2） 数据存储：非易失性内存，可存储≥6小时心电数据、按压记录，支持红外/USB导出分析。

 4. 安全与环境参数

（1）物理规格：重量≤3.1kg，尺寸≤13.3cm×24.1cm×29.2cm，便携易携；防护等级≥IP55（防尘防水溅）。

（2）自检维护：每周自动自检，彩色状态指示灯（绿=正常、红=故障），低电量/故障自动报警。

（3）生物安全：电极片采用医用压敏胶，无致敏性，符合GB/T 16886生物相容性标准。

半身心肺复苏训练模拟成人技术参数

1.该系统可进行心肺复苏的训练，产品采用进口环保材料。主要功能具备，简单操作，物美价廉，是一些经费投入不足的社会机构普及及心肺复苏的理想选择。

2.功能特点：
（1）图解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观医人工手位胸外按压，正确的按压深度至少5cm,不超过6cm:
（2）按压深度正确，有正确蜂鸣提示
（3）按压深度过小，有报警蜂鸣提示
（4）人工口对口呼吸(吹气):
（5）吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断(潮气量标准 ≤500ml/600ml-1000ml≤)
（6）操作频率：最新国际标准：100-120次/分
3.操作方式：训练操作

4.电源状态：电池
医用固定夹板技术参数

1. 核心性能参数

（1）材质类型：主流为高分子（PP/PE/EVA）、木质、竹制、铝合金，需标注是否防水、透气、可塑形。

（2）支撑强度：符合YY/T 0342标准，高分子夹板固化后邵氏硬度≥85D，木质夹板抗弯曲强度≥25MPa，确保骨折固定稳定性。

（3）固化特性：浸水型高分子夹板常温固化≤10分钟，低温（5℃）≤15分钟，固化后无异味、不收缩。

（4）耐候与耐用性：工作温度-10℃-50℃，反复弯曲500次无裂纹，耐消毒液（酒精/碘伏）擦拭，性能不变。

 2. 尺寸与适配参数

（1）规格型号：按部位分（上肢/下肢/指骨/脊柱），长度15cm-120cm、宽度5cm-20cm，部分标注“可裁剪”（裁剪后不影响支撑力）。

（2）厚度：高分子夹板0.8mm-3.0mm，木质夹板3mm-8mm，平衡支撑力与佩戴舒适度。

 3. 安全与使用参数

（1）生物相容性：无致敏性、刺激性，符合ISO 10993生物安全标准，皮肤接触无不适感。

（2）透气性：高分子夹板透气孔密度≥10个/cm²，天然材质（木/竹）自带透气结构，避免皮肤闷热。

（3）操作便利性：轻质设计（单块重量≤200g），搭配固定绑带（宽度≥2.5cm），缠绕固定后不滑脱。

急救脊柱板技术参数 

1. 核心性能参数

（1）承重能力：静态承重≥300kg，动态承重（模拟颠簸转运）≥200kg，抗冲击性（1.5m跌落）无裂纹、无变形。

（2）材质特性：主体为高强度PE/ABS树脂，耐腐蚀性强（可耐受酒精、碘伏反复消毒），无异味、不释放有害物质。

（3）影像兼容性：支持X光、CT、MRI检查，射线衰减率≤10%，无需移除即可完成脊柱影像诊断，不影响诊疗效率。

 2. 结构与适配参数

（1）尺寸规格：常规长度180cm-200cm、宽度40cm-50cm、厚度3cm-5cm，边缘圆滑无棱角（倒角半径≥5mm），防止划伤患者/医护人员。

（2）固定配件：配备≥4条约束带（宽度≥5cm，拉力强度≥200N），带快速插扣；可选配头部固定器（可调节头枕角度），适配不同头型固定。

（3）转运适配：两侧均匀分布≥8个搬运把手（孔径≥3cm），支持4人同步搬运；底部预留接口，可与救护车担架、脊柱固定架无缝对接。

 3. 安全与使用参数

（1）安全性能：接触皮肤表面粗糙度Ra≤0.8μm，无毛刺；符合GB/T 16886生物相容性标准，无致敏性。

（2）环境适应性：工作温度-30℃-60℃（适应高低温户外场景），防水等级≥IPX4（可冲洗、防泼溅）。

（3）轻量化设计：单块重量≤8kg，便于急救人员携带（尤其户外、楼梯等复杂场景

多功能颈托技术参数
1. 核心性能参数

（1）压缩强度≥500N，横向抗弯曲强度≥300N，符合YY/T 0999医疗器械标准，避免颈椎移位。

（2）角度调节：可精准调节颈椎前屈/后伸角度（0°-30°），部分型号支持侧屈角度（0°-15°）微调，调节精度≤5°，支持任意角度锁定，适配康复不同阶段。

（3）材质特性：接触皮肤层为透气EVA泡沫/纯棉内衬，外层防水耐磨，耐酒精、碘伏消毒，反复擦拭无变形、开裂。

 2. 尺寸与适配参数

（1）规格范围：适配颈围32cm-50cm（分S/M/L码），高度可调节（10cm-18cm），部分儿童款适配颈围25cm-35cm，满足不同人群需求。

（2）轻量化设计：单只重量≤200g，佩戴无颈部负重感，日常活动无束缚。

 3. 安全与使用参数

（1）生物相容性：内衬无致敏性、无刺激性，符合GB/T 16886生物安全标准，皮肤接触无不适。

（2）透气性：内衬透气孔密度≥8个/cm²，或采用立体透气网布，佩戴时颈部皮肤温度≤37℃，避免闷热。

（3）操作便捷性：魔术贴+快速卡扣双重固定，单手可调节，松紧误差≤1cm，固定后活动2小时不滑脱。

新生儿窒息复苏模型技术参数
人工手指位胸外按压显示报警：

婴儿按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm, 按压错误 则有指示灯显示及错误的报警。
模拟标准气道开放。

人工口对口呼吸(吹气)显示报警!

（1）吹入的潮气量<30m1~50ml<的指示灯显示及报警：

（2）吹入的潮气量在30ml~50ml的正确指示灯显示：

（3）吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

4. 按压与人工呼吸比：30:2/单人或者15:2/双人。

5. 操作周期：先按压再吹气(C-A-B),   按压与人工吹气比为30:2映15:2    五个循环周期CPR 操 作 。

6. 操作频率：最新国际标准：100-120次/分。

7. 检查肱动脉反映：手捏压力皮球，楔拟肱动脉搏动。

8. 工作状态：采用220V 电源。经过稳压器稳压输出电源6V 或着采用在节 号电迤的蓝流电涯 状态下工作，适应野外无电源地方训练。

